1

SciSun 太阳模拟器

测试标准：ASTM E927-19、IEC 60904-9、CE 认证。！

测试目的：

SciSun 系列旨在为需要较小照明区域的研究人员提供经济高效的解决方案。它们可产生高达 2 个太阳的辐照度，并具有 AAA 级规格。

SciSun 系列提供灵活的输出方向，可适应不同需求。标准配置为向下输出，但也可轻松实现水平输出。

应用领域：光伏测试、环境测试、材料与降解测试、光化学、光合作用、光催化、光生物学。

标准包含组件：

空气质量过滤器

集成点火器的弧光灯外壳

氙弧灯

过滤器支架

用于 1 个太阳操作的中性密度滤光片（仅限 300W 版本）

质量控制报告

电源

电源控制软件

手动可调快门（可选电动快门）

！订购时需指定测试标准，否则默认使用 ASTM E927-19。

技术规格：

| 型号 | SciSun-AM0 | SciSun-AM1.5G |
| --- | --- | --- |
|  | 300W | 300W | 150W |
| 目标区域 | 50 × 50 毫米 |  |  |
| 光谱匹配^2^ | A | A | A |
| 空间不均匀性^1^ | A | A | A |
| 时间不稳定性^3^ | A | A | A |
| 目标辐照度 | 最高 1.5 太阳^1^ | 最高 2 太阳^1^ | 最高 1 太阳^1^ |
| (AM1.5G 1 太阳 = 1000W/m²) |  |  |  |
| (AM0 1 太阳 = 1366 W/m²) |  |  |  |
| 灯功率（瓦） | 300 | 300 | 150 |
| 灯类型 | 氙短弧灯，无臭氧 |  |  |
| 工作距离（毫米） | 使用 CTBT-3：380 ± 15 |  |  |
|  | 移除光束转向器：475 ± 15 |  |  |
| 手动快门 | 包含，可选电动快门 |  |  |
| 手动/电动可变衰减器 | 可选 |  |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 675 × 183 × 188 毫米 |  |  |
| 不含电源的重量（千克） | 8.5 + 8（支架） |  |  |
| 触摸屏电源型号 | 601-300 | 601-300 | 601-150 |
| 手动电源型号 | EPS-300 | EPS-300 | EPS-150 |
| 电源要求 | 110-240V，50Hz/60Hz，450W |  |  |

2

可调谐光源（TLS）

测试标准：CE 认证。

Sciencetech 提供一系列计算机控制的单色光可调谐光源（TLS）。每台 TLS 系统均在 Sciencetech 实验室预校准，并附带系统测试数据和详细手册。TLS 是电动化仪器，由 Sciencetech 的 Windows 软件控制。还提供 LabView 驱动、ActiveX 和 DotNet 模块，使 TLS 能够灵活集成到实验或仪器中。

测试目的：

Sciencetech 的软件 Sci-Spec 控制系统的所有组件。标准配置下，它控制光源电源、快门、滤光轮和单色仪。用户可选配输入和输出狭缝的计算机控制或光圈控制。标准配置下，输出光束可准直或聚焦。还可选配与样品室、光纤或光纤束的耦合。

应用领域：吸收/透射/反射测量系统、荧光激发光源、眼防护产品测量系统、光电化学测量系统、太阳能电池量子效率测量系统。

标准功能：

Sciencetech 氙灯或卤钨灯光源

1 英寸光学元件用于准直光输出

Sciencetech 单色仪，三光栅转台带两块光栅

可调狭缝用于光学带宽控制

电动滤光轮，带 4 个长通滤光片

可调计算机控制电源

SciSpec 软件，用于控制单色仪和滤光轮

加固光学底板

技术规格：

| 型号 | TLS-72-X300 | TLS-72-Q250 | TLS-55-X300 | TLS-55-Q250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯类型 | 氙灯 300 W | 卤钨灯 250 W | 氙灯 300 W | 卤钨灯 250 W |
| 单色仪类型 | 9072S（1/8 米） | 9055（1/4 米） |  |  |
| 功能光谱范围 | 300-1800 纳米 |  |  |  |
| 光学分辨率 | 0.5 nm @ 300-450 nm | 0.2 nm @ 300-450 nm |  |  |
|  | 1 nm @ 450-2500 nm | 0.4 nm @ 450-2500 nm |  |  |
| 滤光轮与滤光片组 | 计算机控制的 6 位滤光轮 |  |  |  |
| 快门 | 可选计算机控制快门和曝光控制 |  |  |  |
| 光束输出 | 准直，25 毫米（1 英寸）直径光学元件^1^ |  |  |  |
| 波长重复性 | 0.1 nm |  |  |  |
| 波长精度 | 0.3 nm | 0.2 nm |  |  |
| 强度控制 | 光源强度可调，可选手动光圈 |  |  |  |
| 光栅 | 2 块平面刻线光栅（30×30 毫米）：1200 l/mm@300nm，600 l/mm@1000nm |  |  |  |
| 带宽 | 两个手动双边可调狭缝，带垂直帘衰减器 |  |  |  |
| 光学高度 | 215 毫米（8.5 英寸），可调 ±5 毫米 |  |  |  |
| 电源 | 触摸屏，恒流 |  |  |  |
| 软件 | Sci-Spec（提供 LabView 示例、DotNet、Active X） |  |  |  |
| 计算机接口 | USB（单色仪和滤光轮），RS232（电源） |  |  |  |
| 尺寸（毫米） | 822 × 418 × 332 | 921 × 545 × 332 |  |  |
| 重量 | 30 千克 | 37 千克 |  |  |
| CE 认证 | IEC 61010-1:2010 电气设备安全要求，IEC 61326-1:2012 EMC 要求 |  |  |  |

3

量子效率系统

测试标准：CE 认证。符合 ASTM E 1021-15、ASTM E948、IEC 60904-8、IEC 60904-1。

测试目的：

Sciencetech PTS 系统通过用户友好软件进行 SR、EQE、IQE 和 IV 测量。系统包括主氙弧灯、带自动分序滤光片的单色仪、稳态 AAA 级偏置光源（仅 PTS-2）、测量电子设备、计算机和测量太阳能电池特性所需的软件。系统为用户提供全封闭的样品室。

应用领域：光伏太阳能电池测试、IV 特性分析、光谱响应、外量子效率（IPCE）、内量子效率（PTS2-IQE 型号）、光电导测量、反射测量。

特点：光谱范围 250-2500 nm，可调谐光源，源测量单元，锁相放大器，全封闭样品室，用户可选偏置电压，AC 和 DC 测量模式，手动控制快门，SciPV 软件全面控制系统。

技术规格：

| 配置描述 | PTS 1 SR (175-9203) | PTS 2 QE/IPCE (175-9204) | PTS 2 IQE (175-9205) |
| --- | --- | --- | --- |
| 可调谐光源 | 150 W 氙短弧灯，1200 小时寿命 | • | • |
|  | 250 - 2500 nm 调谐范围（氙灯） | • | • |
|  | 1/4 米 Czerny-Turner 单色仪 | • | • |
|  | 电动三光栅转台系统（含 3 块光栅） | • | • |
| 偏置光源 | - | 150 W 氙短弧灯，AAA 级太阳模拟器 | • |
| 参考探测器 | 宽带热电探测器，5 mm 直径 | • | • |
| 测量系统 | 源表，最大 30 W，30 V，1 A | • | • |
| IQE 测量系统 | - | - | 50 mm 积分球 |
| 软件与接口 | .NET 软件（Windows 10/11） | • | • |

4

光管太阳模拟器

测试标准：CE 认证，ASTM E927-19。

测试目的：

SLP 系列太阳模拟器可根据需求优先满足某些规格。某些特性相互关联，优化某一规格可能会降低另一规格。四种主要类型为：高通量（HF）、准直（COL）、均匀化（HOM）和大面积（LA）。

应用领域：卫星太阳负载测试、光化学、材料表征、降解测试、光伏测试、加速老化测试、热能存储系统测试（高通量）。

技术规格：

| 型号 | SLP-100-COL | SLP-150-COL | SLP-320-COL | SLP-320-HOM | SLP-500-LA | SLP-200-HF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光谱匹配^4^ | AM 1.5G A 级 | AM0 A 级^8^ |  |  |  |  |
| 空间不均匀性 | B | B | C | A | C | C |
| 目标尺寸（毫米） | 100（直径） | 150（直径） | 320（直径） | 320（直径） | 500×500 | 200×200 |
| 最大辐照度^2^ | 1.0 太阳（AM0） | 8 太阳（AM0） |  |  |  |  |

5

单色仪

测试标准：CE 认证。

测试目的：

Sciencetech 标准系列单色仪提供灵活且可定制的选择，具有电动波长控制和多光栅转台功能。采用不对称 Czerny-Turner 光学布局，最多使用 3 块平面刻线光栅，f/3.5 孔径。包含可调输入狭缝。可选配双单色仪（9055DX）以提高信噪比和分辨率。

应用领域：可调单色光源、光谱系统、发射与光源表征、吸收/透射/反射测量、荧光光谱、拉曼光谱。

技术规格：

| 型号 | 9055 | 9055F | 9055DA | 9055DS | 9057 | 9057F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入焦距（毫米） | 200 |  |  |  | 457 |  |
| 光学分辨率（纳米） | 0.2 | 0.4 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |

6

高通量太阳模拟器

测试标准：CE 认证。

测试目的：

Sciencetech 的高通量太阳模拟器（HFSS）用于需要高强度可控光照的应用。主要用于开发和测试太阳能接收器和反应器，热能存储系统，材料科学和航空航天工程。

应用领域：聚光太阳能、热能存储、热化学反应、材料测试。

技术规格：

| 性能规格 | 值 |
| --- | --- |
| 照明区域 | 聚焦光斑，约 30 毫米直径 |
| 典型工作距离（毫米） | 1372.8 |
| 灯类型 | XE6500 |
| 平均灯寿命 | 750 小时 |

7

超高效率太阳模拟器（UHE）

测试标准：CE 认证，符合 ASTM E 927、IEC 60904-9、JIS C 8912。

测试目的：

UHE-NS 和 UHE-NL 系列太阳模拟器为 AAA 级，具有一键式操作系统。由于其超高效率，适用于较大目标区域和较长距离。

应用领域：光伏测试、材料表征与降解测试、光化学、加速老化测试。

技术规格：

| 型号 | UHE-NS-75 | UHE-NS-100 | UHE-NL-150 | UHE-NL-200 | UHE-NL-250 | UHE-NL-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试平面区域（毫米） | 75×75 | 100×100 | 150×150 | 200×200 | 250×250 | 300×300 |
| 灯功率（瓦） | 300 | 1000 | 1600 |  |  |  |

8

PSS 系列大面积闪光/脉冲太阳模拟器

测试标准与目的：

PSS 系列闪光（或脉冲）太阳模拟器设计用于照明大面积光伏设备（最大 2 × 2 米），辐照度高达 1 太阳，光谱匹配地面（AM1.5G）或太空（AM0）条件。

特点：

AM1.5G 闪光系统可达 AAA 级，AM0 闪光系统可达 B 级（IEC 标准）。

使用重型氙闪光灯和 AM1.5G 校准太阳能滤光片。

技术规格：

| 型号 | PSS-AM1.5G-1 | PSS-AM1.5G-1.5 | PSS-AM1.5G-2 | PSS-AM0-1 | PSS-AM0-1.5 | PSS-AM0-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光谱范围（纳米） | 300 - 1200 | 300 - 1400 |  |  |  |  |
| 均匀照明区域（米） | 0.9 × 0.9 | 1.5 × 1.5 | 1.9 × 1.9 | 0.9 × 0.9 | 1.5 × 1.5 | 1.9 × 1.9 |

9

SF 太阳模拟器，小面积准直透镜式，AAA 和 ABA 级

测试标准：

根据 ASTM E927

CE 认证。

测试目的：

Sciencetech 的 SF 太阳模拟器（稳态）是低成本透镜式系统，适用于不需要大照明区域的研究人员。SF 系列太阳模拟器产生 1 太阳辐照度，均匀性可达 A 或 B 级。

光束可水平（标准）或垂直投射（使用向下支架）。

应用领域：半导体表征、光伏太阳能电池测试、紫外线暴露测试、防晒霜测试、化妆品测试、环境测试、电化学。

技术规格：

| 型号 | SF |
| --- | --- |
| 太阳能模拟器分类 | AAA 至 UBA |
| 目标直径（毫米） | 25 至 50 |
| 工作距离（毫米） | 100-130 |
| 准直 | 1.0 度半角^2^ |

10

研究级氙弧灯光源，低/中功率 75W - 300W

测试标准：CE 认证。

测试目的：

Sciencetech 提供多种研究用弧灯光源。短弧灯是高气压放电灯，因其高辐射和亮度特别适合光学应用。光由自由燃烧在两电极之间的放电弧产生，弧长通常仅几毫米，使其成为理想点光源。

本手册重点介绍 Sciencetech 的氙弧灯光源，灯内充有高压氙气，提供宽波长范围的照明。

这些灯座设计为垂直或水平操作，两种方向的底座均包含在内。

应用领域：涂层耐久性测试、光生物学、光化学、光谱学。

技术规格：

| 产品代码 | 描述 | 功率（W） | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 102-9150 | 500 W 准直研究级弧灯光源 | 500 | 熔融石英 |
| 102-9151 | 500 W 聚焦研究级弧灯光源 | 500 | 熔融石英 |
| 102-9152 | 1000 W 准直研究级弧灯光源 | 1000 | 熔融石英 |
| 102-9153 | 1000 W 聚焦研究级弧灯光源 | 1000 | 熔融石英 |

**SCIENCETECH 产品**

1. **SciSun 太阳光模拟器**

![SciSun-AM1.5G 太阳光模拟器，AM1.5G，AAA级，50 × 50 毫米](media/image1.png){width="3.2522801837270343in" height="2.2291666666666665in"}

**测试标准**：ASTM E927-19、IEC 60904-9、CE认证。^1^

**测试目的**：

SciSun系列旨在为需要较小照明区域的研究人员提供经济高效的解决方案。其辐照度可达2个太阳光强度，并具备AAA级性能。

SciSun系列提供灵活的输出方向，可适应不同需求。标准配置为向下输出，但也可轻松调整为水平输出。

*应用领域*：光伏测试、环境测试、材料与降解测试、光化学、光合作用、光催化、光生物学。

**标准包含组件**：

- 空气质量过滤器

- 集成点火器的弧光灯外壳

- 氙弧灯

- 滤光片支架

- 用于1个太阳光操作的中性密度滤光片（仅限300W版本）

- 质量控制报告

- 电源

- 电源控制软件

- 手动可调快门（可选电动快门）

^1^ 订购时需指定测试标准，否则默认使用ASTM E927-19。

**技术规格**：

| **型号**             | **SciSun-AM0** | **SciSun-AM1.5G**       |

|-----------------------|----------------|-------------------------|

|                      | **300W**       | **300W**       | **150W**       |

| **目标区域**         | 50 × 50 毫米                                  |

| **光谱匹配^2^**     | A              | A              | A              |

| **空间不均匀性^1^** | A              | A              | A              |

| **时间不稳定性^3^** | A              | A              | A              |

| **目标辐照度**      | 最高1.5太阳光^1^ | 最高2太阳光^1^ | 最高1太阳光^1^ |

| **(AM1.5G 1太阳光 = 1000W/m²)** |

| **(AM0 1太阳光 = 1366 W/m²)**   |

| **灯功率（瓦）**    | 300            | 300            | 150            |

| **灯类型**          | 短弧氙灯，无臭氧                            |

| **工作距离（毫米）** | 使用CTBT-3：380 ± 15；移除光束转向器：475 ± 15 |

| **手动快门**        | 标配，可选电动快门                          |

| **手动/电动可变衰减器** | 可选                                       |

| **尺寸（长×宽×高）** | 675 × 183 × 188 毫米                       |

| **不含电源重量（千克）** | 8.5 + 8（支架）                           |

| **触摸屏电源型号**   | 601-300        | 601-300        | 601-150        |

| **手动电源型号**     | EPS-300        | EPS-300        | EPS-150        |

| **电源要求**        | 110-240V，50Hz/60Hz，450W（300W）或250W（150W） |

---

2. **可调谐光源（TLS）**

![可调谐光源](media/image2.png){width="3.7083333333333335in" height="1.9884755030621173in"}

**测试标准**：CE认证。

Sciencetech提供一系列计算机控制的单色可调谐光源（TLS）。每套TLS系统均在Sciencetech实验室预校准，并附带测试数据和详细手册。TLS系统由Sciencetech的Windows软件控制，同时支持LabView驱动、ActiveX和DotNet模块，便于与实验或设备集成。

**测试目的**：

Sciencetech的Sci-Spec软件可控制系统所有组件。标准配置下，软件控制光源电源、快门、滤光轮和单色仪。用户还可选配输入/输出狭缝控制或光圈控制。标准输出光束可为准直或聚焦，还可选配样品室、光纤等耦合设备。

*应用领域*：吸收/透射/反射测量系统、荧光激发光源、眼防护产品测试、光电化学测量、太阳能电池量子效率测量。

**标准功能**：

- Sciencetech氙灯或卤钨灯光源

- 1英寸光学器件用于准直输出^1^

- 三光栅塔轮单色仪

- 可调狭缝控制光学带宽

- 电动滤光轮（标配4个长通滤光片）

- 计算机控制可调电源

- SciSpec单色仪与滤光轮控制软件

- 加固光学底板

**技术规格**：

| **型号**          | **TLS-72-X300** | **TLS-72-Q250** | **TLS-55-X300** | **TLS-55-Q250** |

|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| **灯类型**        | 300W氙灯       | 250W卤钨灯      | 300W氙灯       | 250W卤钨灯      |

| **单色仪类型**    | 9072S（1/8米）                | 9055（1/4米）                |

| **功能光谱范围**  | 300-1800 nm                                         |

| **光学分辨率**    | 0.5 nm（300-450 nm） | 0.2 nm（300-450 nm） |

|                   | 1 nm（450-2500 nm）  | 0.4 nm（450-2500 nm） |

| **滤光轮与滤光片组** | 计算机控制6位滤光轮                             |

| **快门**          | 可选计算机控制快门与曝光控制                   |

| **光束输出**      | 准直，25毫米（1英寸）直径光学^1^              |

| **波长重复性**    | 0.1 nm                                         |

| **波长精度**      | 0.3 nm（TLS-72） | 0.2 nm（TLS-55） |

| **强度控制**      | 光源强度可调，可选手动光圈                   |

| **光栅**          | 2平面刻线光栅（30×30毫米）：1200 l/mm@300nm，600 l/mm@1000nm |

| **带宽**          | 手动双边可调狭缝，带垂直帘衰减器             |

| **光学高度**      | 215毫米（8.5英寸），可调±5毫米               |

| **电源**          | 触摸屏恒流电源                               |

| **软件**          | Sci-Spec（支持LabView、DotNet、ActiveX）     |

| **计算机接口**    | USB（单色仪与滤光轮），RS232（电源）        |

| **尺寸（毫米）**  | 822×418×332     | 921×545×332     |

| **重量**          | 30千克          | 37千克          |

| **CE认证**        | IEC 61010-1:2010（安全）、IEC 61326-1:2012（EMC） |

---

3. **量子效率系统**

![量子效率系统](media/image3.png){width="4.389893919510061in" height="1.8567093175853018in"}

**测试标准**：CE认证，符合ASTM E 1021-15、ASTM E948、IEC 60904-8、IEC 60904-1。

**测试目的**：

Sciencetech PTS系统通过用户友好软件完成SR、EQE、IQE和IV测量。系统包含氙弧灯、单色仪、AAA级稳态太阳光模拟器（仅PTS-2）、测量电子设备、计算机及软件，提供全封闭样品室。

*应用领域*：光伏太阳能电池测试、IV特性分析、光谱响应、外量子效率（IPCE）、内量子效率（PTS2-IQE型号）、光电导测量、反射率测量。

**功能**：

- 光谱范围250-2500 nm

- 可调谐光源、源测量单元、锁相放大器

- 光密闭样品室、手动快门

- SciPV软件控制系统

**技术规格**：

| **配置描述**        | **PTS 1 SR** | **PTS 2 QE/IPCE** | **PTS 2 QE+IQE** |

|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|

| **可调谐光源**      | 150W氙灯，250-2500 nm，1/4米单色仪，三光栅塔轮（1200 l/mm@250/500 nm，600 l/mm@1000 nm） |

| **偏置光源**        | 150W氙灯，25×25毫米AAA级太阳光模拟器（PTS-2标配） |

| **参考探测器**      | 宽带热电探测器，5毫米直径，250-2500 nm校准范围 |

| **测量系统**        | 源表（30W/30V/1A）、锁相放大器、斩波器（4-200 Hz）、温度控制（选配） |

| **IQE测量系统**     | 50毫米积分球，300-1100 nm内量子效率测量（PTS2-IQE标配） |

| **软件与接口**      | .NET软件（Windows 10/11），数据导出为ASCII，预装控制计算机 |

| **电源系统**        | 单相，230VAC/50Hz或110VAC/60Hz |

---

4. **光管太阳光模拟器**

![光管太阳光模拟器](media/image4.png){width="4.531332020997375in" height="2.293744531933508in"}

**测试标准**：CE认证，ASTM E927-19。

**测试目的**：

SLP系列太阳光模拟器可根据需求优化特定性能（如高通量、准直、均匀性或大面积）。适用于卫星太阳负载测试、光化学、材料表征、光伏测试等。

**功能**：

- 多种工作距离与目标尺寸

- 含电源、氙灯和AM滤光片

- 匀光光学器件提供均匀辐照

**技术规格**：

| **型号**       | **SLP-100-COL** | **SLP-320-HOM** | **SLP-500-LA** |

|----------------|-----------------|-----------------|----------------|

| **光谱匹配**   | AM1.5G A级或AM0 A级^8^                     |

| **空间不均匀性** | B级（SLP-100） | A级（SLP-320）  | C级（SLP-500） |

| **目标尺寸**   | 100毫米直径     | 320毫米直径     | 500×500毫米    |

| **最大辐照度** | 1.5太阳光（AM0）| 10太阳光（AM1.5G） |

| **灯功率**     | 1600W（SLP-100）| 6500W（SLP-320） |

---

5. **单色仪**

![单色仪](media/image5.png){width="4.166106736657918in" height="2.5975853018372703in"}

**测试标准**：CE认证。

**测试目的**：

Sciencetech标准单色仪提供灵活配置，支持电机波长控制和多光栅塔轮。采用Czerny-Turner光学设计，适用于光谱学、荧光、拉曼等应用。

**功能**：

- 模块化设计，支持双单色仪模式

- USB2.0通信，集成软件开发库

**技术规格**：

| **型号**       | **9055**       | **9055DA**     |

|----------------|----------------|----------------|

| **光学分辨率** | 0.2 nm         | 0.09 nm（双单色仪模式） |

| **杂散光**     | 4×10⁻⁵         | 1×10⁻⁵         |

---

6. **高通量太阳光模拟器（HFSS）**

![高通量太阳光模拟器](media/image6.png){width="2.927445319335083in" height="2.323270997375328in"}

**测试标准**：CE认证。

**测试目的**：

用于聚光太阳能（CSP）、热储能系统、材料测试等，提供3MW/m²峰值辐照度。

**功能**：

- 6.5kW氙灯聚焦光斑

- 触摸屏电源与软件控制

---

7. **超高效率太阳光模拟器（UHE）**

![超高效率太阳光模拟器](media/image7.png){width="2.3818799212598427in" height="2.763999343832021in"}

**测试标准**：CE认证，ASTM E927、IEC 60904-9、JIS C 8912。

**测试目的**：

UHE系列为AAA级，适用于大面积目标，集成电子快门和AM1.5G滤光片。

**技术规格**：

| **型号**       | **UHE-NL-300** |

|----------------|----------------|

| **测试区域**   | 300×300毫米（AM1.5G） |

| **灯功率**     | 1600W氙灯      |

---

8. **PSS系列大面积闪光/脉冲太阳光模拟器**

![PSS系列](media/image8.png){width="2.9064140419947506in" height="2.9432042869641295in"}

**测试标准**：CE认证，IEC 60904-9 Ed3.0（AM1.5G）、ASTM E927（AM0）。

**功能**：

- 闪光灯照明2×2米区域，1太阳光强度

- 可选0.2 ms或4.0 ms脉冲窗口

---

9. **SF太阳光模拟器（小面积准直透镜式）**

![SF太阳光模拟器](media/image9.png){width="2.630538057742782in" height="2.841253280839895in"}

**测试标准**：ASTM E927，CE认证。

**功能**：

- 低成本AAA级设计

- 1.0度半角准直

---

10. **研究级氙灯光源（75W-300W）**

![氙灯光源](media/image10.jpeg){width="3.5208333333333335in" height="2.6797036307961504in"}

**测试标准**：CE认证。

**功能**：

- 垂直或水平操作

- 500W-1600W氙灯，可选准直或聚焦

**光源套装**：

| **产品代码** | **描述**                     | **功率** | **孔径比（F/#）** |

|--------------|------------------------------|----------|-------------------|

| 102-9150     | 500W准直光源，2英寸，熔融石英 | 500W     | -                 |

| 102-9151     | 500W聚焦光源，F/3.0          | 500W     | 3.0               |